Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP20092019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa:

- Urządzenia do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych, białek oraz określania czystości materiału genetycznego (1 szt.)

- Opis:

Urządzenie pozwala m. in. na określenie stężenia kwasów nukleinowych oraz czystości materiału genetycznego, które są kluczowymi parametrami dla procesów takich jak: ligacja fragmentów DNA, trawienie restrykcyjne, klonowanie molekularne, elektroporacja i transformacja metodami konwencjonalnymi.

- Przedmiot zamówienia:

- Urządzenie do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych, białek oraz określania czystości materiału genetycznego (1 szt)

- Parametry wymagane:

| L.p. | OPIS ELEMENTU/PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY* | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy systemu |  |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie wewnętrzne sterujące. Wbudowany monitor i przyciski do sterowania urządzeniem. Praca bez użycia komputera. | tak - OPISAĆ |  |  |
| 2 | Oprogramowanie sterujące aparatem zintegrowane z urządzeniem, umożliwiające: - Oznaczanie stężenia białka metodą A280, - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki, - Eksport wyników przez USB lub z użyciem innego równoważnego sposobu np. bezprzewodowego przesyłania danych, - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave). | tak - OPISAĆ |  |  |
| Parametry systemu |  |  |  |  |
| 3 | Pomiar w minimum trzech ustalonych długościach fal: np. 260nm, 280nm i 365nm w świetle UV | tak – OPISAĆ |  |  |
| 4 | Długość drogi optycznej: w przedziale od 0,2 do 1,00 mm | tak – OPISAĆ |  |  |
| 5 | Objętość mierzonej próbki: mniejsza od 2µl | tak - OPISAĆ |  |  |
| 6 | Źródło światła: diody elektroluminescencyjne (LED) lub rozwiązanie równoważne np. lampa ksenonowa | tak - OPISAĆ |  |  |
| 7 | Typ detektora: silikonowa fotodioda lub rozwiązanie równoważne np. detektor z matrycą CCD | tak – OPISAĆ |  |  |
| 8 | Rozdzielczość widmowa: <8 nm | tak - OPISAĆ |  |  |
| 9 | Precyzja pomiaru absorbancji: do 0,005Abs | tak - OPISAĆ |  |  |
| 10 | Dokładność pomiaru absorbancji: minimum 97% | tak - OPISAĆ |  |  |
| 11 | Zakres absorbancji w granicach: minimum od 0 do 30 Abs | tak - OPISAĆ |  |  |
| 12 | Zakres pomiaru stężenia dsDNA: dolny zakres detekcji mieszczący się w granicach 1-10 ng/μl; górny zakres detekcji mieszczący się w przedziale 1 500 – 5 000 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania | tak - OPISAĆ |  |  |
| 13 | Możliwość pomiaru stężenia wzorców białkowych np. BSA, IgG | tak |  |  |
| 14 | Czas całego cyklu pomiarowego: nie dłuższy niż 20 sekund łącznie z czyszczeniem, | tak - OPISAĆ |  |  |
| 15 | Funkcja pomiaru stężenia kwasów nukleinowych dsDNA, ssDNA, RNA | tak |  |  |
| 16 | Urządzenie nowe | tak |  |  |

*) W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wymagana jest odpowiedź TAK, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Opis parametrów oferowanych”. Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja TAK-OPISAĆ, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” 
i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1. KK.

__________________ dnia __. __.201_r.

_______________________________

(podpis Oferenta)

KONIEC DOKUMENTU